SDIDE导波型雷达物位计

选

型

说

明

SDIDE导波型雷达物位计

SDFLEX60系列   SDFLEX61、SDFLEX62、SDFLEX63 


应 用

SDFLEX60系列可用于连续测量液体及固体粉料、粒料及液体的物位
缆式探头：主要用于测量液体及固体料位，最大测量距离35米
杆式探头：主要用于液体
同轴杆式探头：用于液体
可向系统提供以下信号接口：HART，4…20Ma；PROFIBUS-PA；基金现场总线

特性及优势

测量不受下列因素影响：
－液体密度，固体物料的疏松程度
－温度
－加料时的粉尘
液体表面的泡沫对测量无影响
同轴杆式的探头测量完全不受罐体及安装短管的内部结构的影响
探杆和探缆可更换
HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金会现场总线协议，标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作，通过软件SDPF实现简单的组态设定和编程

测量范围

测量范围

说明：
H----测量范围
L----空罐距离
B----顶部盲区
E----探头到罐壁的最小距离

顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。
底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。
顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。
注意：
只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时，才能保证罐内物位的可靠测量。

SDIDE导波型雷达物位计安装指南(1)

下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体管式探头只适用于液体物体。

安装位置：

尽量远离出料口和进料口。
对金属罐和塑料罐，在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐，物位仪表不要安装在罐的中央。
建议安装在料仓直径的1/4处。
缆式探头或杆式探头里罐壁最小距离不小于50厘米。
探头底部距罐底大约30mm。
探头距罐内障碍物最小距离不小于300mm。
如果容器底部是锥型的，传感器可以安装
罐顶中央，这样可以一直测量到罐底。

右图为杆式雷达安装图，主要用于液体料位的测量。

特点：

可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。
一般用于测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质。
最大量程可以达到6米。
对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力，测量不受影响。
对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式，以保障良好的准确测量。

标准安装
合理安装能确保仪表长期可靠而精确的测量
仪表可采用螺纹连接，螺纹的长度不要超过150mm还可以采用在短管上安装。理想得短管直径小于150mm，高度小于150mm，若安装于较长的短管上，应底部固定缆绳或选用对中支架以避免缆绳与短管末端接触。

DN200或DN250的安装于短管内安装

当仪表需要安装于直径大于200mm短管时，短管内壁产生回波，在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此，对于一个直径为200mm或250mm的短管，需要选一个带"喇叭接口"的特殊法兰。尽量避免安装在直径大于250mm的短管上。

在大于DN300的安装短管内安装
如果安装短管的直径大于300mm，必须采用如下土所示的安装方法。

在高度超过150mm的安装短管内安装
对直径40－250mm，高度大于150mm的短管，缆绳容易接触到短管末端，因此我们建议选用带对中支架的延伸杆，如果安装短管过窄或用于测量固体粒料时应使用对中支架。

侧面安装
如果不能在罐顶安装，也可选择侧面安装
在这种情况下，需固定缆式探头
当超过侧面负载承重能力时，应对杆式和管式探头进行支撑。

SDIDE导波型雷达物位计安装指南(2)

缆式探头固定

如果缆绳有可能接触罐壁或在混凝土罐中距离罐壁小于0.5mm时，缆绳末端需要固定。缆绳末端配有螺纹可用于固定。
8mm缆绳：M20
    固定缆绳时必须可靠接地或可靠与地绝缘，如果不能将探头接地，可使用隔离金属环。金属环可作为附件订货。
   为防止缆绳在下料时受力过度，若用户需要底部固定缆绳，应尽量让缆绳保持松弛状态，建议所选缆绳比实际测量距离长一些，保证每米缆绳尽量保持1cm的松弛度。

在塑料罐上安装
注意！
无论是缆式或杆式若想仪表工作正常，过程连接表面应为金属，当仪表装在塑料罐上时，若灌顶也是塑料或其它非导电材质时，仪表需要配金属法兰，若采用螺纹连接，需配一块金属板。


缆绳所受下拉力
当加料和出料时，介质对缆绳将会下拉力，下拉力的大小取决于下列因素：
缆绳长度
物料的密度
储仓的直径
缆绳的直径
以下为缆绳自由悬垂（底部不固定）时一些介质所产生的拉力

同样大小的力也作用于料仓顶部
注意不要超过探头的抗拉力强度
在混凝土料仓安装
装在很厚的混凝土罐上时可采取图中所示，在开孔下沿处衬一块金属板或装在一个安装管上，注意管的下沿不要伸如罐内。具体安装方式见下图：

安装位置
在混凝土料仓内，距离仓壁距离B应近似为1m ,至少0.5m


静电消除
如果在生产过程中，物料产生静电负荷，应在进料口安装以根接地链，或将探头底部接地。

测量液体时的安装指导
下述安装指导适用于杆式和缆式探头，管式探头测量与安装方式无关。
安装位置
距离罐壁的距离B建议为罐直径的1/6－1/4(至少100mm，混凝土罐至少500mm)
不要安装在金属罐中间（2）
不要装在下料口处（3）
选择探头长度时，注意探头底部距罐底约大于30mm
注意介质温度
建议使用保护罩（1），以防止太阳直射及雨淋（见附件）

罐内障碍物

安装时注意探头距离障碍至少300mm（4）
干扰的祛除
干扰回波抑制：软件可实现对干扰回波的抑制，从而达到理想测量效果
旁通管及导波管（仅适用于液体）对于粘度不打于500cst，可采用旁通管，导波管或管式来避免干扰。

标准安装

对于粘度≤500cst且不易产生粘附的介质，管式探头是最佳方案，其特点如下：
卓越的可靠性
可用于介电常数大于等于1.4的任何介质，测量与介质的导电性无关
罐内障碍物及短管尺寸不影响测量
比杆式探头能承受的横向压力高
对于高粘度的介质，建议使用杆式探头

仪表在卧罐及立罐上的安装

管式探头及杆式探头最长可到3米对于测量距离超过3米的罐，可选用8mm缆式探头
安装及固定方式同固体粉仓测量
对距罐壁的距离无限制，只要避免探头接触罐壁即可
对于杆式及缆式探头请避免安装于金属罐中央（1），对于管式无此限制（2）
如果罐内障碍物比较多或过于靠近探棒时，请选用管式探头


仪表在地下罐安装

短管直径比较大时，请选用管式探头


腐蚀性介质测量

如果测量腐蚀性介质，可选用杆式探头套一个塑料套管进行测量
安装条件恶劣时的安装
如果现场安装条件狭小，现场环境温度过高，可选隔离管或分离腔室

带隔离管的仪表安装

带分离腔室的仪表安装

下图为分离腔室在墙上的安装方式
分离腔室是针对探头安装现场为高温环境所设计的，若选用了分离腔室其测量高度将降低到30米，分离式仪表由探头，分离腔室，连接线缆组成

SDIDE导波型雷达物位计机械结构

SDFLEX60系列

技术参数
参数： 工作频率:100MHZ-1.8GHZ

测量范围：缆式：0 - 35m；杆式、同轴式：0 - 6m

重复性：±3mm

分辨率：1mm

采样：回波采样54 次/s

响应速度：>0.2S（根据具体使用情况而定）

输出电流信号：4 - 20mA

精度：<0.1%

通讯接口： HART 通讯协议

过程连接: G1-1/2 

法兰DN50，DN80，DN100，DN150

过程压力: -1-60bar

电源： 电源：24VDC(±10%),纹波电压：1Vpp

耗电量：max 22.5mA

环境条件： 温度-40℃～+80℃

外壳防护等级： IP68

防爆等级： EXiaIICT6

两线制接线： 仪表供电和信号输出共用一根两芯导线
电缆入口：2个M20*1.5(电缆直径5----9mm)

测量距离

下表列出不同类别被测介质与测量距离的关系

| 介质分组 | DK(ε) | 固体颗粒 | 液体 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4…1,6 |  | －冷凝气，如N2CO2 | 3m（仅指同轴杆式探头） |
| 2 | 1,6…1,9 | －塑料带粒子 －白灰石，特种水泥 －糖 | －液化气，如丙烷 －溶剂 －氟利昂12/氟利昂 －棕榈油 | 25m |
| 3 | 1,9…2,5 | －普通水泥，石膏 | －矿物油，燃料 | 30m |
| 4 | 2,5…4 | －谷物，种子 －石头 －砂粒 | －苯，苯乙烯，甲苯 －呋喃 －萘 | 35m |
| 5 | 4…7 | －潮湿的石头，矿石 －盐 | －氯苯，氯仿 －纤维素喷雾 －异氰盐酸，本胺 | 35m |
| 6 | >7 | －金属粉末 －碳黑 －煤炭 | －含水液体 －酒精 －液氨 | 35m |

| 型号 | SDFLEX61缆式 | SDFLEX62杆式 | SDFLEX63同轴杆式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉力强度 负载（Max） | 12KN | 无关 | 无关 |
| 侧面受力 | 无关 | 4Nm | 60Nm |
| 应用 | 固体颗粒 液体 小量程 | 粉尘 液体 | 液体 |
| 最大探头长度 | 35m | 3m | 3m |

SDIDE导波型雷达物位计选型表

备注：                 缆式探头大于10m选用大头过程连接，10m以下选用小头过程连接